参数要求

1★.制造商具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目包含：压力容器制造（含安装、修理、改造）并有注明具备所制造产品设计能力；需提供特种设备生产许可证佐证。

2. 额定功率：≤3000W，额定工作电流：220V，16A。容量:≥80升,立式，底部带脚轮。

3.灭菌时间范围1-600分钟,保温时间范围1-999分钟。

4.温度和压力: 最高灭菌温度≥135℃ ，设计压力≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.3Mpa

5★.灭菌腔材料:SUS316不锈钢，设计使用年限≥10年。

6.缺水保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、温度感应式、水位传感器三种或以上不同干烧保护装置。

7.排汽方式：可设定≥5种不同的排汽速度，同时在排气中排汽速度可手动调整。

8★.使用管理功能：仪器操作人员输入密码可使用，对于需要临时使用的人员，管理者可设置临时密码。

9.设备可配套监测软件:机器可直接连上WIFI，实时监测灭菌状态，包括灭菌温度、时间等情况，同时查询历史灭菌记录，自动推送故障信息等。

10.水质检测：具有水质检测功能，当灭菌腔水质脏污时进行提醒；

11. 具有2种及以上的灭菌模式，含有液体灭菌、固体灭菌。

12. 配合招标人办理特种设备使用登记证。

13★.投标人在北京具有售后工程师，提供每年2次免费的上门巡检维护服务，负责免费拆装压力表和安全阀。