一、水平摇床 2台

1.振荡方式：水平回旋振荡，回转半径≥15mm。 

2.频率范围:40～240rpm，无级调速，可以数字显示当前频率。 

3.托盘尺寸：有效工作平台尺寸≥320×260mm，带硅胶防滑垫。

4.功率≤35W，可放入冰箱中使用。
二、恒温磁力搅拌器 1台
1.搅拌速度：100～1500rpm，精度≤±1rpm，可以数字显示当前速度。

2.加热温度：室温～340℃，盘面耐腐蚀易清洁 ；加热液体控温精度：≤±1℃，具备过热保护、防干烧报警功能。

3.搅拌量：最大搅拌容量≥20L，盘面直径≥135mm，适配常规实验烧杯/烧瓶 。
三、恒温水浴箱 2台
1.温度范围（℃）：室温+5℃~+99℃ 。
2.温度稳定性（℃）：≤±0.5℃，跟踪报警（℃）：≤±2℃ 。
3.容积：≥9L，定时范围0-999min，试验孔包含四孔及以上。

四、低速离心机 1台
1.最高转速：≥5000r/min，最大相对离心力：≥4400×g，转速偏差：≤±10rpm。

2. 到达设定转速计时模式,有瞬时离心功能；具有开盖自动停机等保护功能。 

3.停机时有防回荡功能，减速时样品分离面平整清晰。 
4.具有≥99组程序储存功能，且有≥5个快捷程序存储功能，可保存、调用常用的离心程序。

5.配置水平转子-吊篮4组：≥56支*5ml（自动脱帽）、≥32支*10ml、≥28支*15ml、≥8支*50ml。

五、台式高速离心机（低温）1台
1.固定角转最大转速 ≥15,060rpm，最大相对离心力（rcf）≥21,300×g，水平转子最大转速≥6,000rpm。以≤10rpm/50×g为步进的转速调节。
2.★温控范围：-10℃至40℃，从室温（21℃）降至4℃≤8分钟。

3.★从零加速至最高转速的时间：≤15秒，从最高转速降速至零的时间：≤15秒。

4.★尺寸大小：宽≤30cm，深≤48cm。

5.工作功率≤360w，噪音水平<55dB(A)。

6.不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定。

六、手动单道移液器（套） 一套6把，3套
1.一套6把手动单道移液器，量程包括0.1-2.5μL、0.5-10μL、2-20μL、10-100μL、20-200μL、100-1000μL。提供不同的体积调节速度，并具有量程锁。
2.可针对不同理化性质液体进行移液；吸嘴适配不同品牌吸头，且装卸吸头省力。

3.可整支高温高压灭菌（121℃，1 Bar，20 min），且耐受紫外线灭菌。0.1μL -2.5μL最大量程不准确性≤±1.4%，不精确度：≤±0.7%；
0.5μL -10μL最大量程不准确性≤±1%，不精确度：≤±0.4%；
2μL -20μL最大量程不准确性≤±1%，不精确度：≤±0.3%；
10μL -100μL最大量程不准确性≤±1%，不精确度：≤±0.3%；
20μL -200μL最大量程不准确性≤±0.6%，不精确度：≤±0.2%；
100μL -1000μL最大量程不准确性≤±0.6%，不精确度：≤±0.2%。
七、干式恒温金属浴 4台
1.控温范围：室温+5℃至120℃，控温精度≤+0.5℃，显示精度≤0.1℃。具有单点自校准功能。
2.加热功率≤160W，升温速率≥5℃/min，具备过温安全保护功能。

3.需配置40*1.5ml加热模块。

八、电动研磨匀浆器2台 
1.舱门具备安全保护功能，未闭合时不启动，运行中开门立即停机。
2. 振荡频率范围：10-70HZ，连续可调，振荡研磨行程≥40mm。 

3.样本容量:单次处理样品量不少于2ml的适配器12孔。
4.支持对包括植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子等的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化。可以进行干磨、湿磨、混合研磨、预冷冻磨及均质化处理等研磨匀浆处理。
九、恒温干燥箱1台 

1.内胆有效容积：大于等于110L，温度范围：‌环境温度+10℃至300℃，可在40℃-250℃长期稳定运行，可进行烘干、灭菌、除热原等多种处理。风扇强度：‌0%-100%无级可调。
2.★温度偏差（150℃）‌：≤‌±1.4℃，温度波动度（150℃）‌：≤‌±0.3℃。

3.★加热时间（从室温加热至150℃）‌：≤20分钟。开门后恢复时间（150℃恢复至室温）‌：≤‌5分钟。
4.★安全装置‌：‌可调温度安全装置‌，带‌温度报警器。
5.★配有时段和实时编程功能的控制器，150℃稳态工作能耗≤450wh/h，工作噪音≤50dB（A）。
十、凝胶成像仪1台 

1.★采用感光芯片式成像方式，成像模组尺寸≥168cm2；成像芯片边长≥14cm，有效成像面积≥145cm2。

2.成像时间覆盖0.05s-600s，常见样品满足1s内快速成像，具备3档及以上灵敏度设置。软件具备用户管理系统；图像数据自动保存于各用户数据库。
3.★设备具备关盖检测功能，开盖时不采集图像。成像模组具备休眠模式，保护核心部件；设备无须预冷，开机即用。

4. 标记物（Marker）曝光模式5档可调，可根据颜色深浅自由调整曝光强度。
5. 配套软件具备图像灰度分析功能，支持同时分析不少于40张图像，可导出excel数据表；使用场景包含Western Blot、Northern Blot、Southern Blot及SDS-page的样品成像。
6.分析页面具备“一键框选条带”和“一键扣除背景”功能，无需泳道预选，即可对条带进行框选分析。化学发光图像采集模式分为自动、手动和序列模式。

7.★自动采集功能，可根据样本膜条件自动检测最佳曝光时间，并采集出一张图；合并图能够自动链接样品图和标记图，并可以一键同步导出。

