技术要求

1.切片方式：石蜡切片机，电动进样，手动切片

▲2.最大标本切片体积：≥80x65x40mm

▲3.切片厚度范围：0.25~100μm

4.修片厚度范围：1~600μm

5.回缩调节范围：0~100μm

6.水平进给行程：≥30mm

7.垂直移动行程：≥70mm

▲8.断层间隔跨度范围：10~6000μm

9.标本定位：≥水平8°，≥垂直8°

10.机头进给速度：0-2000um/s

11.切片修片计数范围：次数0~99999999，距离0~99999999μm

12.机器配备高清电容触摸屏≥8寸，可显示机器当前工作实时温度

13.配有计时器，可满足切片计时等需求

14.具备智能精修功能，可自动精调至切片厚度

15.可随意设置2个样本头记忆点位置

16.配有超声雾化模块，可低温雾化、加湿

17. 配有包埋盒夹头和快速转换座

18. 刀座角度调节：刀座角度0~10度可调，刀座前后位置可调，配有刻度显示

19. 配有刀架护刀杆：护刀杆覆盖刀刃口全长

20.手轮悬停：左侧小手轮、右侧大手轮任意位置可平衡悬停

21.内置万向照明灯

22.配置清单：切片机主机 1台 刀架1付 进口一次性刀片一盒  包埋盒夹头一个