脑电采集监测系统参数
▲1、通道数：≥32通道。具备≥9对双极通道（并可定义为普通脑电通道），≥2个参考通道，≥2个地线通道，具备医疗器械注册证
▲2、放大器与主机传输方式：网线传输
3、输入阻抗：＞125M(
4、共模抑制比：＞125dB


5、噪音：< 1.0(V pk-pk
6、数模转换：≥24bits
7、带宽：0.001～500Hz 

▲8、存储采样率：每通道≥2000Hz
9、软件：中文，中英可自由切换
10、放大器断开时，可继续采集视频，放大器恢复连接后，脑电采集和视频自动恢复同步采集
11、具有阻抗实时监测功能：可对阻抗进行实时监测，阻抗过高时系统自动标记并报警
12、断电自动恢复功能：自动恢复记录≤3分钟，系统断电恢复通电后，可自动开机并记录到断电前的患者记录状态，同时可自动报警通知护士站
13、特殊事件标记记录：可对记录时发生的特殊事件进行自动或手动标记
14、事件列表：对各事件发生的时间，持续时间及次数进行列表统计
15、脑电测量工具：脑电信号的频率及波幅的测量

16、波形测量：软件可通过十字光标或方框光标测量波形上两点间的时间差和波幅差，并保存测量值

17、频谱测量分析：通过频率标线可测量一段时间长度的脑电频率组成，并可对频率标记进行注释和保存，可一次测量不少于300秒的脑电波形
18、LED闪光刺激器
19、视频系统：快球全景摄像头，旋转范围：360°连续旋转
20、配置要求：

（1）
32导放大器
1套

（2）
脑电采集回放软件 1套

（3）
快球全景摄像头
1套

（4） 闪光刺激器
1个

（5） 适配脑电盘状电极 32根
