- 三气培养箱

1.腔体容量：≥165L，配置≥180 ºC高温消毒功能，灭菌过程传感器无需取出

2.配备触摸控制屏，显示温度、报警、CO2和O2浓度等关键数据，能详细记录温度、报警、开门及CO2和O2浓度等关键数据

*3.温控范围：环境温度+4℃~50℃，温度调节≤±0.1℃，温度稳定性：37℃时≤±0.1℃，温度均一性：37℃时≤±0.3℃

4.CO2浓度范围：0.1%–20%，CO2浓度稳定性：在5%时≤± 0.1%, CO2浓度调节：≤±0.1%，CO2均一性: 5%浓度时≤± 0.1%,开门后温度和CO2浓度恢复时间：≤5分钟

5.配备双通道红外CO2感应器，有自动调零校准功能

*6.配备氧化锆或荧光光学氧传感件，O2浓度范围1-20%，调节步长≤0.1%，稳定性≤±0.1%，精度≤±0.25%

7.优先六面直接加热结构，最大化利用箱内空间

8.标配密封玻璃内门，磁力门闩

*9.须提供设备制造厂商针对本项目的授权文件及原厂售后服务承诺函

二、二氧化碳培养箱

1.容积尺寸：≥170L

*2.外箱尺寸(W×D×H)≤750×900×1000mm，同等容积前提下，外形尺寸不大于参考值

*3.配置180℃高温干热灭菌或过氧化氢汽化灭菌，搭配紫外消毒

4.CO2控制：调节范围0-20%，控制精度≤±0.1%；耐高温红外IR传感器

*5.配备≥7寸彩色触摸屏，显示温度、报警、CO2浓度等关键数据

6.温度范围：环境温度+5℃~50℃；控温精度≤0.1℃，温度波动≤±0.1℃，箱内均一性≤±0.25℃

7.优先六面直接加热结构，最大化利用箱内空间

8.进气口配置 (HEPA)过滤器，有效过滤CO2气体中的细菌和灰尘颗粒。

9.支持报警功能包括温度、CO2浓度、开门延时报警等

*10.内胆采用304不锈钢，箱体内壁无缝，易清洁，圆角设计

三、PCR仪

1.耗材类型：支持0.2ml单管、8联管、半裙边/无裙边96孔板

2.温控性能：模块0~100℃，最大升温≥5℃/S、最大降温≥5℃/S，温度均匀性≤±0.2℃，准确度≤±0.1℃，分辨率≤0.1℃，变温速度可调0.1~6.0℃/S

3.液晶显示：≥10寸高清全触控液晶屏

4.梯度功能：12列梯度，温差1~30℃，梯度30~100℃，梯度均匀性≤±0.25℃，梯度准确性＜±0.5℃，梯度重复性≤±0.1℃

5.热盖：30~110℃可调，模块温度低于20度时自动关闭热盖，具备热盖防蒸发功能

6.编程能力：最高万次嵌套循环，时间递增/递减1~1200秒，可做Long PCR实验，温度递增/递减0.1~20℃，可做Touchdown PCR实验

四、摇床

1.温度控制范围：室温+5～60℃，温度分辨精度：≤0.1℃ ，温度波动度：≤±0.5℃（37℃时），温度均匀度：≤±1℃（37℃时）

*2.振荡方式：回旋振荡，回旋频率范围：30～600r/min，回旋频率精度：≤±1r/min

3.摇板振荡幅度：Φ0-50mm无级可调，定时范围：0～9999min

4.摇板尺寸：≥340*350mm

5.配备万能弹簧摇板，可放≥23支100ml三角瓶/10支500ml瓶/104支18mm试管

6.内腔≥400×440×275mm，整机≤600×600×520mm

7.具备过温、过载报警提示

五、电泳印记系统

*1. 支持同时不少于4块SDS‑PAGE胶电泳（可双槽实现）

2.胶面积：≥8x7cm；短玻璃板：≥10x7cm；长玻璃板：≥10x8cm

3.玻璃板具备防漏胶结构，减少封边漏胶问题，便于灌胶操作

4.灌胶系统：平行排列的设计，弹簧杠杆设计

5.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样

6. 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率≤75W(最大)

*7.转印模块1组（包含有转印芯一个、转印夹2组、海绵垫2组、冷却芯1个）

8. 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

9.具有断电后自动恢复功能

10. 配置(套）：

.电泳外槽1个

.1.0mm规格玻璃板5组

.灌胶系统1个

.上样引导装置1个

.同规格10孔电泳梳5把

.转印模块1套

.电源1个

六、生物安全柜

1.Ⅱ级A2垂直层流负压生物安全柜，70%内循环、30%顶部外排，负压气幕隔离气溶胶，符合YY 0569-2011标准要求,洁净度ISO 4级，需提供洁净度检测报告

*2.尺寸：整机外部尺寸（宽×深×高）≤1900mm×800mm×2100mm；内部工作区尺寸（宽x深x高）≥1600mm×600mm×600mm，满足双人同步操作空间

3.失电记忆：电源意外失电恢复供电后，能循迹失电前运行状态，自行恢复运行状态并保持

4.配置ULPA超高效过滤器，针对0.12μm微粒过滤效率≥99.9995%

5.风速：窗口吸入风速≥0.55m/s，下降风速≥0.35m/s，误差≤±20%

6.风机：直流无刷电机，转速精度5rpm，可无级调速

7.实时监测风速/过滤器寿命，超限报警

8.结构：内胆304不锈钢，台面底部带排污阀；钢化玻璃升降窗，紫外灯开门即关、可预约定时

9.工作区配置双防溅插座，具有断电保护功能，提供≥4个可连接实验室专用阀门的水汽接管通道